附件1.

江阴市第四人民医院采购项目需求

一、采购项目清单：

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 详见下文 | 1 | 台 | 2.5 | 2.5 |
| 2 | 化学发光免疫分析仪 | 详见下文 | 1 | 台 | 1 | 1 |
| 3 | 全自动荧光免疫分析仪 | 详见下文 | 1 | 台 | 2.5 | 2.5 |
| 4 | 可视喉镜及软镜 | 详见下文 | 1 | 套 | 9 | 9 |

- 技术要求：

- （一）高流量无创呼吸湿化治疗仪

1.★采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。

2.国产品牌，全中文操作界面。主机构成包括：涡轮、加热板、氧气调节阀、液晶屏等主要部件。

3.★内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温度、流量、氧流量治疗波形。

4.流量设置调节范围：2L/min-80L/min

5.支持1L和5L两种流量调节精度，流量2L-25L时调节精度为1L、流量25L-80L时调节精度为5L。

6.可实现80L高流速的情况下气体温度达37℃、相对湿度100%。

7.机器可直接连接床头高压氧，无需外接空氧混合阀或流量瓶。

8.温度设置调节范围值为：31℃-37℃。在最高流速下温度也可设置为37℃。湿度补偿7档可调。

9.报警提示功能：呼吸管道检测报警、氧源压力报警、堵塞报警、水罐水位报警、气体温度报警、电源断电报警、环境温度监测提示、氧浓度提示、治疗使用时间提示。

10.可预设单次治疗时间，到时自动提醒，设置范围1-96小时。

11.彩屏，尺寸≥4.3英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等治疗参数。

12.★具备高流量模式、低流量模式和CPAP模式。

- 化学发光免疫分析仪

1.方法学：化学发光法

2.试剂形态：冻干单人份

3.具备急诊插入功能和急诊位

4.试剂保存条件：常温运输与贮存

5.检测速度：样本检测最快小于6分钟

6.★通道数：通道数不少于7个

7.检测样本：全血、血清、血浆均可

8.台式，占地面积≤0.3㎡，占地面积小，重量轻

9.样本检测速度：不小于120个每小时

10.★精密度：批内精密度≤4%，批间精密度≤9%

11.软件：模块式，菜单式，样本存储量≥10000 例，程序可远程升级

12.质控功能 ：可以测量液体质控

13.★可开展项目：25-羟基维生素D、肝素结合蛋白、涎液化糖链抗原

- 全自动荧光免疫分析仪

1.产地：原装生产配送，国内有NMPA等权威认证。

2.规格型号：所投标产品的规格型号必须与NMPA注册登记表一致。

3.画面显示：≥12英寸显示屏。

4.操作方式：触摸操作。

5.急诊功能：可打断当前测试并插入急诊位。

6.样本类型：全血、血清、血浆、尿液。

7.最大测试速度不低于150T/H。

8.通道数量：≥20。

9.试剂仓数量：≥5个

10.★样本位：≥40个样本连续进样

11.★上样方式：支持原始采血管上样，穿刺吸样，支持带帽和不戴帽混合上样

12.★除湿干燥：机内自动除湿功能，保证试剂卡存储的干燥环境要求

13.自动化功能：自动进样、自动装载试剂卡、穿刺取样和加样、孵育和检测、自动踢卡。

14.温度控制系统：孵育反应区含温控系统，可提供稳定的试剂反应温度。

15.可配套厂家自主研发的POCT质量管理软件使用，方便用户的POCT质量管理。

16.检测方法：干式免疫荧光层析技术。

17.检测时间：出检测结果≤15min。

- 可视喉镜及软镜

- 可视喉镜参数：

- 1.整机由喉镜支架和显示器组成，轻巧、便携式设计，体积小，重量轻，方便携带及临床操作。

2.要求配有和喉镜片弧度一致的，可消毒使用专用导丝，更方便插管。

3.喉镜片应用进口特种医用材质，表面光滑，无反光。

4.显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，方便不同站位操作及教学演示。

5.喉镜片可插入镜片长度：成人型号≤108mm。

6.镜片角度：成人型号42度。

7.视场角60º±15%，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变。

8.摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux。

9.液晶屏像素（PIX ）：720*480，全视角真彩高清晰液晶显示屏，可实时清晰进行图像传输及显示。

10.显示器≤3英寸非触摸屏，轻便好用，防止误触，分辨率≥7.87 LP/mm。

11.镜片手柄与显示组件的连接：采用一体式设计连接，有效避免使用中连接松动于接触不良的情况发生。

12.纺锤型短手柄设计，符合人体工程学，握持舒适。

13.具有特殊防雾功能，适宜自主呼吸病人实施清醒气管插管。

14.内置可充电式锂电子聚合物电池。

- 二、可视软镜参数：

- 1.整机由主机显示部件、镜体手柄组成，具有拍照、录像、数据存取、视频输出，适用于临床气管观察诊断，困难气道插管，吸痰、给药、肺泡灌洗等应用。

2.★采用轻便材质TFT显示屏，≥2.5寸屏幕，保证成像效果，≤3.0寸屏幕，减轻持镜疲劳。显示器可旋转，上下0º～180º，左右0º～180º,方便不同站位操作；分辨率：≥640×480pixel。

- 3.内置可充电式锂电池，无需拆卸，减少固件损伤, 电池容量≥2300mAH；连续工作时间≥180min。

- 4.镜体采用电子成像技术，工作软管不含导光、导像纤维。

- 5.插入软管直径：≤5.2mm；工作通道：≥2.6mm。

- 6.前端蛇骨弯曲角度：向上≥160°，向下≥130°。

- 7.视场角：≥90°，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变。

- 8.内置全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥700Lux。

- 9.先端部采用高分辨率摄像头，剔除白平衡功能，确保显示效果一致性，摄像头头端采用蓝宝石镜片，防刮花，耐腐蚀。

- 10.★景深：3-100mm。

- 11.接触患者部分的插入管采用聚氨酯材料、弯曲部采用氟橡胶材料、头端部使用PEEK材料，轻质化设计，安全无危害、更耐磨损及耐腐蚀。

- 12.镜体可浸泡消毒；负压吸引按键可完全拆卸分体消毒，符合院感要求。

- 13.主机标配32G内置TF卡，可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时。

- 14.软镜低温等离子灭菌次数不低于100次。需提供低温等离子灭菌原厂声明。

15.可选配同品牌一次性支气管镜，应对特殊感染。

16.★产品使用年限≥6年，抗老化材料，降低反复洗消和长期使用对内镜的损耗，全面提高内镜使用寿命。

17.轻质化镜体：镜体总重量<350g，镜体轻质材料设计，减少临床医生长时间使用的疲劳度。

备注：

1、参数中标注“★”号的参数为关键性技术参数，不满足投标人不会导致无效投标，但会被严重扣分。（具体定义视项目竞争情况而定）；非打“★”项参数在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与询价文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，供应商应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构，报价无效的风险。

2、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如“报价文件技术规范描述”完全照抄“询价文件技术要求”的，有被判定为表述含糊、报价无效的风险；

3、如成交供应商供货产品的技术参数与“报价文件技术规范描述”不符，则按“提供虚假材料谋取成交”处理。

三、备件及资料：

1、为保证设备正常运行,卖方应在中国境内设置备件库,存入所有必须的备件,并保证8年以上的供应期。

2、专用工具：卖方向买方提供设备维护的专用工具。

3、卖方向买方提供设备的全套技术资料。

4、卖方向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求及参数。

四、技术培训：

1、卖方技术人员必须免费对安装、调试、操作、维修、保养等事项向买方作现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

2、根据设备技术要求，向买方提供使用人员和维修技术人员的集中培训。

五、安装及验收：

1、在货物到达使用单位后卖方应在5天内派工程技术人员到买方开箱安装调试并承担由此产生的一切费用。

2、设备安装后，按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准，验收专用仪器，并承担相关费用。

六、质量保证及售后服务：

1、免费保修期≥一年。

2、保证年开机率98%以上（按365天/年计算）如未能达到则每超过一天延长一周保修期。

3、设备有故障，卖方应在接到买方通知后24小时内到达买方单位并及时有效地排除故障。

4、供应商若非投标产品原厂家的，签订合同时须提供该产品原厂家（或驻中国办事机构）出具的有效的经销授权书。

七、交货时间及付款方式：

卖方应在签订合同30个自然日内将货物交到买房指定地点，买房应在货物验收合格后三个月内支付90%货款，余款十二个月后一次付清（具体以合同为准）。

八、评审方法：综合评分法（评分标准见下表）

- 综合评分表

| 评分项 | 序号 | 评分要素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.价格 部分 （35分） | 1 | 报价 | 满足采购文件要求且报价最低的最终报价为评分基准价，其价格为满分，其他响应单位的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评分基准价/响应单位报价）*35分，（如有配套耗材，耗材报价占20分，设备报价占15分） | 35 |
| 二.技术 部分 （60分） | 2.1 | 主要技术 指标响应 情况 | 根据所投产品的主要技术指标的性能、技术参数的响应情况进行酌情打分，产品符合采购文件要求，无负偏离得45分，打“★”项参数有一项负偏离扣2分，非打“★”项参数有一项负偏离扣1分。有正偏离项时则由评委视正偏离程度与重要性每项酌情给1-2分，但最多不超过3分。 | 48 |
|  | 2.2 | 产品的品 牌质量评 价 | 根据所投产品的品牌知名度、市场占有率、信誉等情况综合评审：品牌知名度和市场占有率高、信誉好的得3分；品牌知名度和市场占有率中等、信誉较好的得2分；品牌知名度和市场占有率较低、信誉一般的得1分 | 3 |
|  | 2.3 | 产品的性 能质量评价 | 根据所投产品的结构（外形）合理性、操作便捷性、技术先进性、成熟稳定性等情况综合评审：合理、便捷、先进、成熟的得3分；较合理、较便捷、较先进的得2分；合理性、便捷性、先进性、成熟性一般的得1分。 | 3 |
|  | 2.4 | 培训方案 | 评标委员会根据供应商编制的售后培训方案进行横向比较打分： 1.培训计划有序合理、培训内容明确得3分； 2.培训计划基本有序合理、培训内容基本明确得2分； 3.培训计划混乱、合理性差、培训内容缺失严重得1分或不得分； 4.未编制售后培训方案的得0分。 | 3 |
|  | 2.5 | 免费保修 期限 | 提供原厂免费售后服务一年全保得1分；每延长一年原厂质保加1分，最多得3分。 | 3 |
| 三.商务 部分 （5分） | 3.1 | 综合实力 | 根据响应单位的公司信用等级、资质证书、荣誉、获奖、银行资信等情况进行横向比较打分，最高得2分。 | 2 |
|  | 3.2 | 业绩 | 2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有与本项目同类产品的销售业绩的，有一个得1分，最高得3分。（需提供合同扫描件） | 3 |
| 合计 |  |  |  | 100 |