附件1.

江阴市第四人民医院采购项目需求

一、采购项目清单：

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字震动感觉阈值检查仪 | 详见下文 | 1 | 台 | 9.5 | 9.5 |
| 2 | 低频超声导药仪 | 详见下文 | 1 | 台 | 1 | 1 |
| 3 | 电动单架车 | 详见下文 | 1 | 台 | 6 | 6 |

- 技术要求：

- 数字震动感觉阈值检查仪

- 1．检测器

- a)★振幅微调精度≤0.1 Volt；测量误差≤±5%。

- b)★探头振源输出频率: ≥100Hz 正弦波；输出电压范围：0-50Volt;振幅范围：0-70微米。

- c)具有自动和手动测试模式，通过微米级震动刺激探头无痛性的测量人体各部位生物震动感觉阈值。

- 2．配备手持式病人反应提示器。

- 3．★经国药局注册过可以用于临床的“人体感觉阈值测试分析软件”。测试数据都可与临床确立的标准数据（可设定）进行全面的对比分析，支持病例存储、查询，完整的报告打印功能。

- 4．配备电脑工作站：阅读存储信息，有刻录功能便于长期保存相关信息、CPU双核、内存≥1G、硬盘≥160G；彩色喷墨打印机。工作台车方便床旁使用。

- 5．设备预留有连接互联网数据的专用接口。

- 低频超声导药仪

- 电致孔信号

- 1）电致孔频率1-10Hz

- 2）电致孔波形正弦波

- 3）脉冲周期0.1-1s

- 2. 电导信号

- 1）电导信号频率2000Hz

- 2）500Ω负载电导信号幅度100V（±20％）

- 3）500Ω负载电导最大输出电流＜100mA

- 4）电导输出为正弦波交流脉冲

- 5）电导输出强度1-6月至12岁0-40级，12-65岁0-100级

- 3. 超声波信号

- 1）超声功率200mW允差±20%

2）有效辐射面积：12.50cm²，允差±20%。

- 3） 有效声强：超声信号在额定输出功率标称值下最大有效声强应不大于19.2mW/cm2。

- 4） 声工作频率：1MHz，允差±10%。

- 5）波束不均匀性系数RBN：治疗头的绝对最大波束不均匀系数应不超过8.0。

- 6）超声波束类型：准直型

- 7）超声输出模式为脉冲输出模式

- 4. 电极输出：单通道双治疗头

- 电动单架车

- 高位尺寸：1980±50mm*584±20mm*1090±50mm；

- 低位尺寸：1980±50mm*584±20mm*375±20mm 。

- 背板可进行0-90°调节，腿板可进行0-20°调节，满足病人不同体位需求。

3.车轮直径：150mm

4.手动泄压装置，预防极端情况下担架车没电，继续保障救援任务的进行。

5.★担架自重约75kg，静态承重≥300kg

6.电力驱动升降，10秒内可完成升降，快速实现救援任务。匀速升降，避免病患的二次伤害 在任意高度停留时缓冲减震，升降次数空载350次左右。

7.★传感器触键，不需要外力操作其他开关。并配备电子显示面板，可显示电量情况以及显示操作情况，便于用户更直观，方便操作担架车。

8.耐磨橡胶轮，使担架操作更灵活，自带万向轮；

9.担架可根据实际需求，进行0-40cm的伸缩，方便出入更加窄小的区域如电梯。

10.电池规格：锂电池。工作电源DC25.55V   8.6AH

11.充电装置：工作电源：AC100V-240V,输出电源：DC29V,  1.65A

12.★双充电系统：车载充电+外接电源充电，保障救援工作的持续和及时性。

13.配有警示灯，在能见度低的环境下提高安全性。

14.床垫材料PVC双面弹性革，热汤工艺，防水性好，耐脏，舒适性好，床垫海绵高密度记忆海绵，海绵弹性好，不容易变形。

15.具有二类医疗器械注册证。

16.有CE 证书认证

17.具有EN1789认证

- 18.具有第三方检测报告

备注：

1、参数中标注“★”号的参数为关键性技术参数，不满足投标人不会导致无效投标，但会被严重扣分。（具体定义视项目竞争情况而定）；非打“★”项参数在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与询价文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，供应商应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构，报价无效的风险。

2、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如“报价文件技术规范描述”完全照抄“询价文件技术要求”的，有被判定为表述含糊、报价无效的风险；

3、如成交供应商供货产品的技术参数与“报价文件技术规范描述”不符，则按“提供虚假材料谋取成交”处理。

三、备件及资料：

1、为保证设备正常运行,卖方应在中国境内设置备件库,存入所有必须的备件,并保证8年以上的供应期。

2、专用工具：卖方向买方提供设备维护的专用工具。

3、卖方向买方提供设备的全套技术资料。

4、卖方向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求及参数。

四、技术培训：

1、卖方技术人员必须免费对安装、调试、操作、维修、保养等事项向买方作现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

2、根据设备技术要求，向买方提供使用人员和维修技术人员的集中培训。

五、安装及验收：

1、在货物到达使用单位后卖方应在5天内派工程技术人员到买方开箱安装调试并承担由此产生的一切费用。

2、设备安装后，按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准，验收专用仪器，并承担相关费用。

六、质量保证及售后服务：

1、免费保修期≥一年。

2、保证年开机率98%以上（按365天/年计算）如未能达到则每超过一天延长一周保修期。

3、设备有故障，卖方应在接到买方通知后24小时内到达买方单位并及时有效地排除故障。

4、供应商若非投标产品原厂家的，签订合同时须提供该产品原厂家（或驻中国办事机构）出具的有效的经销授权书。

七、交货时间及付款方式：

卖方应在签订合同30个自然日内将货物交到买房指定地点，买房应在货物验收合格后三个月内支付90%货款，余款十二个月后一次付清（具体以合同为准）。

八、评审方法：综合评分法（评分标准见下表）

- 综合评分表

| 评分项 | 序号 | 评分要素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.价格 部分 （35分） | 1 | 报价 | 满足采购文件要求且报价最低的最终报价为评分基准价，其价格为满分，其他响应单位的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评分基准价/响应单位报价）*35分，（如有配套耗材，耗材报价占20分，设备报价占15分） | 35 |
| 二.技术 部分 （60分） | 2.1 | 主要技术 指标响应 情况 | 根据所投产品的主要技术指标的性能、技术参数的响应情况进行酌情打分，产品符合采购文件要求，无负偏离得45分，打“★”项参数有一项负偏离扣2分，非打“★”项参数有一项负偏离扣1分。有正偏离项时则由评委视正偏离程度与重要性每项酌情给1-2分，但最多不超过3分。 | 48 |
|  | 2.2 | 产品的品 牌质量评 价 | 根据所投产品的品牌知名度、市场占有率、信誉等情况综合评审：品牌知名度和市场占有率高、信誉好的得3分；品牌知名度和市场占有率中等、信誉较好的得2分；品牌知名度和市场占有率较低、信誉一般的得1分 | 3 |
|  | 2.3 | 产品的性 能质量评价 | 根据所投产品的结构（外形）合理性、操作便捷性、技术先进性、成熟稳定性等情况综合评审：合理、便捷、先进、成熟的得3分；较合理、较便捷、较先进的得2分；合理性、便捷性、先进性、成熟性一般的得1分。 | 3 |
|  | 2.4 | 培训方案 | 评标委员会根据供应商编制的售后培训方案进行横向比较打分： 1.培训计划有序合理、培训内容明确得3分； 2.培训计划基本有序合理、培训内容基本明确得2分； 3.培训计划混乱、合理性差、培训内容缺失严重得1分或不得分； 4.未编制售后培训方案的得0分。 | 3 |
|  | 2.5 | 免费保修 期限 | 提供原厂免费售后服务一年全保得1分；每延长一年原厂质保加1分，最多得3分。 | 3 |
| 三.商务 部分 （5分） | 3.1 | 综合实力 | 根据响应单位的公司信用等级、资质证书、荣誉、获奖、银行资信等情况进行横向比较打分，最高得2分。 | 2 |
|  | 3.2 | 业绩 | 2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有与本项目同类产品的销售业绩的，有一个得1分，最高得3分。（需提供合同扫描件） | 3 |
| 合计 |  |  |  | 100 |